附件1

报价须知

- 资质要求：

（一）一般资质要求：

1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）

9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

10.其他有利于用户的服务承诺：

以上资料均加盖单位公章

二、技术要求和商务要求

（一）采购清单：

1.货物名称：数字采集仪、流量计（包含相关配套的巴歇尔槽3#、仪表箱等）。

2.数量：各1台。

3.最高限价为47800.00元（大写：肆万柒仟捌佰元整），高于最高限价的报价为无效报价。

（二）★配置要求：

- 数字采集仪：

- 1.系统参数

- 采集精度：≤0.1%。

- 系统时钟误差：正负0.05%。

- 绝缘阻抗：20兆欧以上。

- 电磁兼容：满足IEC三级标准。

- MTBF：1440小时以上。

- 电源：220VAC±15％  50HZ±5％。

- 后备电池：6小时断电续航，12V>=2A。

- 功耗：<10W。

- 存储容量：至少存储14400条记录，支持断电后所存数据不丢失。

- 2.安装结构

- 壁挂式：——

- 三防设计：防水、防尘、防破坏。

- 3.通讯协议

- HJ212-2017：污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准。

- 4.技术标准

- HJ477-2009：污染源在线自动监控（监测）数据采集仪技术要求。

- 5.安装环境

- 相对湿度：20％～90％。

- 环境温度：－10℃～＋60℃。

- 天线：外置，全天候，自带吸盘。

流量计：

- 1.流量范围：10L/s～10000L/s （与配用的量水堰槽的种类、规格有关）。

- 2.累计流量：8位十进制数，累满8位后自动回零，重计。

- 3.流量准确度：±5％（配用量水堰槽不确定的 1%～3％，附加上仪表测量误差 1%～2％）。

- 4.测距范围：0.4m～2m（从探头底部起 0.4m 内是盲区，以远 0.4m～2m 内为测距范围）。

- 5.测距准确度：±3mm （在 1m 量程内标定的结果）。

- 6.液位分辩：1mm 。

- 7.工作环境温度：

- 仪表部分：-5℃～45℃ （GB/T17214.1-C1 标准）；

- 探头部分：-33℃～40℃（GB/T17214.1-D1 标准）。

- 8.仪表防护等级：仪表显示部分：IP66(仪表下部的过线孔要堵死，防尘埃进入)；

- 探头部分：IP68（外壳密封防水）。

- 9.供电电源：

- 交流供电：（220V±22V） 6W 。

- 直流供电：12V±2V 85mA [直流供电时，仪表没有 4～20mA 输出和继电器动作]。

- 交流、直流供电同时存在时，仪表使用交流供电；交流掉电，自动接通直流。

- 10.仪表日历钟计时误差: < 0.05% 。

- 11.仪表数据存储量：每分钟一个记录：连续存储大于20年。

- （三）★商务要求：

- 1.交货期限及地点：

- 1.1项目履约期限：合同签订后，采购人通知进场日起10日内完成货物的配送,交付采购人验收、试用。

- 1.2交货地点：汉源县中医医院。

- 2.质量要求：

- 2.1供应商需提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责。

- 3.付款方式：

- 3.1完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后向供应商支付合同总金额100%的款项。

- 4.报价要求：

- 4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有设备及所有设备配套线材，搬运费、物流费、安装费运输、调试费、培训费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，并包含环保备案验收服务（必须取得市局出具的联通证明；第三方验收监测并取得验收比对报告；验收资料编写、专家服务、验收备案、联网验收等），采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。

- 报价要求及定标

- 供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。报价需提交报价函，盖章有效。

- 询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。

（三）报价不接受联合体报价。