附件1

报价须知

- 资质要求：

- 1.供应商需提供II类医疗器械经营许可证或有效备案表；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）

9.其他供应商认为必要的资质、产品证明材料等。

以上资料均加盖单位公章

- 技术要求和商务要求

（一）采购清单：

1.货物名称：灭菌锅

2.数量：2台

3.合计最高限价为30000.00元（大写：叁万元整）

（二）★配置要求：

- 1.具备液晶屏自动控制程序，内置电加热器、安全阀、压力温度显示以及灭菌结束报警器和自动切断加热电源等装置。

- 2.该容器用于医院对手术器械、敷料、制剂（液体）等进行消毒灭菌。

- 3.灭菌有效容积≥75L，配4个提物篮。

- 4.设计温度150℃。

- 5.设计压力0.30Pa。

- 6.最高工作压力0.23MPa。

- 7.最高工作温度134℃。

- 8.热均匀度≤±1℃。

- 9.计时控制范围 0～99min或0-99hour59min。

- 10.压力温度控制范围 105～134℃。

- 11.功率 / 电源电压 4500W /AC220V.50Hz。

- 12.产品功能：具备排放冷气、灭菌、计时、排汽、报警功能

- 13.安全性能：断水过热保护、电流过载自动切断、超压自动释放；有内压时门不能打开，具有自锁功能。

- 14.器械、敷料、液体为固定模式，自定义可自由设置。

- 15.具备计时显示，当灭菌温度升至预选温度值时，计时器将自动倒计时，灭菌结束后，将并切断加热电源，发出报警声以提示程序工作结束。

- 16.具备灭菌室内冷空气泄出装置。

- 17.电源电压为AC220V。

- 18.具备超温、超压自动保护装置。

- 19.具备全启式安全阀，正常灭菌时,安全阀关闭，当灭菌器内压力超过最高允许使用范围时，安全阀能自动启跳，释放超压蒸汽，待灭菌器内的蒸汽压力回降至正常值时，再自动关闭功能。

- 20.具备门未关到位，无法启动，开门有内压时不能打开，具有自锁功能

- 21.过热保护器：在未加水或在使用过程中出现缺断水现象，能自动切断电源。断水等故障时，泄压阀自动打开，并将蒸汽排放。

- 22.装有过载漏电保护器，在线路中出现漏电，或者发生过电压时，能自动切断电源。

- 23.整机全部用不锈钢特制。

- 24.协助采购人办理特种设备使用登记证。

- （三）★商务要求：

- 1.交货期限及地点：

- 1.1项目履约期限：合同签订后，10日内完成货物的配送,交付采购人验收、试用。

- 1.2交货地点：汉源县中医医院。

- 2.质量要求：

- 2.1供应商需提供全新的货物，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 2.2送交货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 2.3货物制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担。乙方须对所提供的产品质量负责。

- 2.4质保期为3年。

- 3.付款方式：

- 3.1完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后10日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

- 4.报价要求：

- 4.1本项目报总价，供应商报价应包含所有货物及所有货物配套线材，搬运费、物流费、税费、以及保修期内可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。

提交报价文件即视为接受前述要求及条件。

- 三、报价要求及定标

- 供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。

- 询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。