附件1

报价须知

资质要求：
1.供应商需提供营业执照；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）；

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）；

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）；

9.未被列入“信用中国”失信名单，提供查询截图。

10.具备GE DR系列设备维修或移机相关资质。

以上资料均加盖单位公章
二、技术要求和商务要求
（一）采购内容：

1.汉源县中医医院DR移机服务，将内科楼7楼GE DR-F型DR设备，整体移机至中医药特色诊疗中心2楼DR室。 

2.合计最高限价为15000.00元（大写：壹万伍仟元整），

（二）★服务要求

1.工期：合同签订后，接到采购人移机通知书后20个工作日内完成服务项目。
2.拆卸与包装

（1）拆卸前需对设备进行全面检测，记录设备当前运行状态、关键参数及硬件配置，确保拆卸前设备无故障隐患，并向采购方提交检测报告。

（2）按照设备技术规范及安全操作流程进行拆卸，重点保护设备核心部件（如探测器、球管、控制台等），避免拆卸过程中造成设备损坏或性能下降。

（3）采用专用包装材料对拆卸后的设备部件进行分类包装，做好标识（如部件名称、安装位置等），防止运输过程中出现碰撞、受潮、磨损等情况。

3.运输与安装调试

（1）配备符合设备运输要求的专用运输车辆，车辆需具备防震、防潮、固定等功能，确保设备在运输过程中的稳定性。

（2）安排专业人员全程护送，负责运输过程中的设备监管，及时处理运输途中可能出现的问题，并向采购方实时反馈运输进度。

（3）按照移机方案及设备安装规范，在目标场地完成设备的组装、定位、固定工作，确保设备安装牢固，符合临床使用空间要求。

（4）完成设备与供电系统、接地系统、网络系统的连接，连接前需对相关线路进行检测，确保线路安全、稳定。

（5）进行全面的设备调试工作，包括但不限于：球管参数校准、探测器灵敏度测试、图像采集与处理功能调试、设备运行噪音检测等，确保设备各项性能指标达到出厂标准及临床使用要求。

（6）调试完成后，需现场采集至少[10]例模拟图像（或结合临床实际患者图像），由采购方临床技术人员及设备管理员共同验收图像质量，确保图像清晰、无伪影、满足诊断需求。

4.验收与售后

提供移机检测报告，采购方按“运行稳定、图像合格”标准验收。

5.其他

拥有专业的技术团队，团队成员需具备GE、DR系列设备维修或移机相关资质及至少[2]年以上DR设备维修、移机相关经验（并提供佐证材料，如劳务合同等）。

（三）★商务要求：

1.项目报价均包含为实施和完成该项所有工作内容所需的人工、材料、机械、测试试验，缺陷修复、管理、保险、利润等全部费用，以及施工现场的所有责任、义务和一般风险（除不可抗力及罕见气候和地质条件）。

2.付款方式：验收合格后，提供相关完税发票，30日内支付合同总金额的100%；

三、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。
询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
