附件1

报价须知

资质要求：

一般资质要求
1.供应商需提供有效的三类《医疗器械经营许可证》，提供复印件加盖公章；

2.供应商法定代表人身份证；

3.供应商法定代表人授权书（非法定代表人适用）；

4.供应商授权代表身份证（非法定代表人适用）；

5.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

6.具有履行合同所必须的人员和专业技术能力（提供承诺函）；

7.近五年内参选单位（包含母公司和子公司）无重大行贿犯罪记录，无重大负面新闻（提供承诺函）；

8.参选单位（包含母公司和子公司）从未受到过国家行政部门处罚（提供承诺函）；

以上资料均加盖单位公章
二、技术要求和商务要求
（一）采购内容：

1.采购项目：输液信息采集系统2套，每套配置输液信息采集系统1套，10台注射泵、1台输液泵
2.合计最高限价为240000.00元（大写：贰拾肆万元整），

(二）★配置要求

1.输液信息采集系统
（1）具有三类医疗器械注册许可证

（2）整机设计使用年限≥10年，需提供证明材料
（3）输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持12通道，泵即插即用
（4）输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电和通讯
（5）可通过有线网络直接接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息查看
2.注射泵

（1）具有三类医疗器械注册许可证
（2）注射精度：≤±2%
（3）速率范围：0.01-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
（4）支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
（5）8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能
（6）≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
（7）锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
（8）支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥3种以上颜色
（9）在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
（10）压力报警阈值至少15档可调，最低可设置：50mmHg
（11）具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示
（12）电池工作时间：≥5小时
（13）满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

（14）主机具备UPS接口和多功能接口如RS232接口。
3.输液泵
（1）具有三类医疗器械注册许可证
（2）输液精度：≤±5%
（3）速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h
（4）预置输液总量范围：≥0.1-9999ml
（5）可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量
（6）泵门智能电动控制，可自动关闭或打开
（7）8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、点滴模式、和间断给药模式；具备联机功能
（8）≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术
（9）锁屏功能：支持自动锁屏，自动锁屏时间可调
（10）支持药物库，可储存5000种药物信息。
（11）支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持≥3种以上颜色
（12）在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；
（13）压力报警阈值至少15档可调，最低可设置：50mmHg
（14）具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化
（15）具备双超声气泡检测技术，双重保障，防止气泡漏检漏报问题
（16）具备单个气泡和累积气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警
（17）电池工作时间：≥5小时
（18）整机重量不超过：1.85kg
（19）满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。
（二）★商务要求：

1.服务期限及地点：

1.1项目履约期限：合同签订后，45个日历天内完成服务内容。

1.2服务地点：汉源县中医医院。
2.付款方式：

完成验收后，供应商向采购人提供合同的全额发票，采购人在收到后30日内，向供应商支付合同总金额100%的款项。

3.报价要求：

本项目报总价，供应商报价应包含所有以及可能发生的各项费用等，采购人不再支付合同金额以外的其它任何费用。
提交报价文件即视为接受前述要求及条件。
三、报价要求及定标

供应商应根据采购项目要求，提出一次性不得更改的价格。
询价评审、定标原则：在每份询价响应文件符合询价采购文件各项要求的情况下，以报价最低者为成交供应商；在此基础上报价若相同的，以信誉资质最优者为成交供应商。
