附件一：
汉源县中医医院制剂检验设备
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	电子分析天平
	1
	台
	*精确度：1/10000-1/100000
称量范围(g)：200 
*重复性(≤mg)：±0.1 
线性(≤mg)：±0.2 
秤盘尺寸(mm)：Ф90

	2
	电子天平
	2
	台
	*1.称重范围 ：0-220g
*2.精确度 ：0.001-0.1mg
3.重复精度：0.02-0.1mg

	3
	高清晰度体视显微镜
	1
	台
	1.目镜：10-20X   
2.视场直径：Φ30mm
3.物镜：4X 10X 40x 100x
4.视场变倍比：1：7
5.视场范围：30.77- 4.44mm
6.工作距离：100mm
7、双目瞳距调节范围：55-75mm
8、显微镜的调焦范围：43mm
9、立杆调节范围：80mm
10、工作面最大高度为：120 mm
11、玻璃工作台直径：Ф95mm
12.配备显微摄像系统及其接口

	4
	实验室自动水份测定仪
	1
	台
	范围：0-54g                                                                   *精度：1mg/0.01%                                                                 50-200℃/1℃                                                                  标配RS232接口

	5
	崩解仪
	1
	台
	1、定时范围0-99小时内任意设定
2、温度控制精度：±0.5℃
3、温度控制：0-40℃
4、吊篮往返频率：30-32次/分
5、吊篮升降距离：55±1mm
6、筛网与杯底最小简距：25mm±2mm
7、电源电压：200v, 50Hz
8、整机功率：550w

	6
	酸度计
	1
	台
	1、测量范围：pH：(0.00～14.00)pH
mV：(0～±1999)mV；mV（自动极性显示）
2、分辨率：
pH：0.01pH
mV：1mV
3、基本误差：pH：±0.01pH±1  mV：±0.1%
4、输入阻抗：不小于1×1012Ω
5、稳定性：±0.01pH±1个字/3h
6、温度补偿范围：(0～60)℃
7、被测溶液温度：（5～60）℃                                   配5个电极                                                                          

	7
	高效液相色谱仪
	1
	台
	1. 输液泵
★1.1双活塞串联泵，具有独特的伺服控制自动连续可变冲程（20μL~100μL）
★1.2流速精密度：<0.07%RSD；同时满足 SD < 0.02 min
1.3流速准确度：±1%；或10 μl/min，取较大值者
1.4流速范围：0.001~10mL/min，增量为0.001ml/min；
★1.5整套系统耐压达600 bar；
1.6 内置真空脱气机            
2.可变波长紫外检测器
2.1检测器类型：双光束光度计
2.2光源：氘灯
2.3波长范围：190 – 600 nm
2.4短期噪声：在230 nm 处， ± 0.35 x 10-5 AU
2.5漂移：254 nm 处， 3 x 10-4 AU/小时
2.6线性上限：> 2 AU（5 %）
2.7波长准确度：± 1 nm；氘灯的自动校准，用氧化钬滤光片验证
2.8频带宽度：6.5 nm
2.9流通池标准型：14-μl，光程10 mm 和最大压力40 bar (588 psi)

3.柱温箱
*3.1温度范围：高于室温5°C 到80 °C
3.2温度稳定性：± 0.15 °C
3.3温度准确度：± 0.8 °C，校准后± 0.5 °C
3.4色谱柱容量：一支25 cm 色谱柱
3.5内部体积：6 μL

4系统中可包含：
4.1包括运行和维护安捷伦 1220 Infinity 液相色谱系统所必须的工具
4.2色谱柱一根：Eclipse Plus C18,4.6 x 250mm,5u
4.3 隔垫，垫圈若干
4.4 peek管1.5m，peek接头10个
4.5 过滤白头4个
*4.6 带有减震单元的移动升级套装


	8
	立式高压灭菌锅
	1
	台
	1.灭菌器容积：50L       
2. 控温范围：109℃~135℃；
3.电源电压：交流220V±10%，50HZ±1%； 
4.工作最高压力：0.212MPa；温度：135℃；
5. 环境温度：5℃-40℃；相对湿度≤80%RH；

	9
	霉菌培养箱
	1
	台
	1、容积：150L
2、控制范围：0～65℃
3、温度分辨率：0．1℃
4、温度波动度：±0.3℃
5、温度均匀度：±0.8℃
6、制冷剂：R134a
7、最大功率：200W
8、电源电压：220VAC 50Hz
9、内箱尺寸：50CM×40CM×65CM
11、聚氨酯整体发泡、镜面不锈钢内胆

	10
	实验室用离心机
	1
	台
	1.最高转速: 16000r/min
2.最大容量: 0.5ml—10ml                           
3、配套试管

	11
	实验室超声清洗仪
	1
	台
	1、内槽尺寸：600*300*200mm
2、容 量：10 L
3、超声频率：单频可选KHZ25/40/60/28
4、超声功率：800W
5、功率可调
6、加热功率：1200（W）
7、温度范围：常温-100℃
8、时间范围：1-600(Min）（1秒-9小时59分59秒任意设定）
9、排水：有
10、隔音盖：有
11、网架：有
12、电 源：220V/50HZ

	12
	实验室台柜
	1
	台
	根据实验室具体尺寸，定制

	13
	通风柜
	1
	台
	定制

	14
	实验室超净台
	2
	台
	单人操作 尺寸：80cm*70cm

	15
	冰箱
	1
	台
	200—300L

	16
	照相机（机身配套微距镜头、广角镜头）
	1
	台
	机身参数：
1、有效像素 1800万 
2、电池类型  锂电池 
3、传感器类型  CMOS
4、晶屏像素 104万像素 
5、液晶屏尺寸 3.0英寸及以上
6、存储介质SD/SDHC/SDXC卡
7、画幅 APS画幅
微距镜头参数：
1、镜头定位  135mm全画幅镜头 
2、镜头用途  微距镜头 
3、镜头结构  12组15片 
4、变焦方式  无变焦 
5、驱动马达  USM
6、最大光圈  F2.8 
7、光圈叶片数  9片 
8、最近对焦距离  0.300 
9、视角范围  水平：20度 垂直：14度 对角线：24度
10、镜头直径  77.7 
11、镜头重量  625（仅镜头）g
广角镜头：
1、镜头结构   9组12枚 
2、焦距  17-40mm(APS焦距 27-64mm) 
3、最近对焦距离  0.280m
4、滤镜口径  77mm 
5、尺寸 （直径 x 长度） 83.5 x 96.8mm 
6、重量  475g
7、特性  对焦驱动系统

	17
	实验室用恒温箱
	1
	台
	1、温度范围：-60℃～150℃
2、湿度范围：30～98%RH（温度在25℃～80℃时）
3、温度均匀度：≤2℃    （空载时）
4、湿度均匀度：+2、-3%RH
5、温度波动度：±0.5℃  （空载时）
6、湿度波动度：±2%
7、温度偏差：±2℃
8、湿度偏差：±2%
9、降温速率：0.7～1.0℃/min
10、升温速度：1.0～3.0℃/min
11、时间设定范围：1～9999H
12、湿度交变范围：40～98%RH温度：5℃～＋28℃（24小时内平均温度≤28℃）
13、相对湿度：≤85%RH
14、气压：86kPa～106kPa
15、频率允许波动范围：（50±0.5）Hz要求用户在安装现场为设备配置相应容量的空气或动力开关，并且此开关必须是独立供本设备使用供水条件：设备加湿用水需采用纯净水
16尺寸：620×800×1000（mm）

	18
	实验室旋转蒸发仪
	1
	台
	1、蒸发瓶（ml)： 500ml
2、收集瓶（ml)： 250ml
3、水浴锅功率（kw)： 5

	19
	实验用马沸炉
	1
	台
	1、最高温度范围：1200℃                                                                                                                                     2、.升温速率：RT～1000℃　约70分钟左右                                                                                                                             3、温度精度：控制精度±1.0℃（注温度稳定后）                                                           4、温度控制为PID微电脑自动演算智能温控表

	20
	实验室用干燥烘箱
	1
	　
	1、工作室mm (宽x深x高)：1000*900*800                                           2、工作温度(℃）：室温-250                                                      3、电源电压(V) ：3-380                                                         4、电源频率(Hz)：50                                                                5、加热功率(Kw)：10.8                                                          6、温度均匀度(%)：±2.5                                                        7、温度波动度（℃）：±1 

	21
	实验室用真空干燥箱
	1
	台
	1.控温范围：RT+10～200℃ 、250℃ 、RT+5℃～65℃
2.温度分辨率：0.1℃
3.恒温波动度：±1℃
4.达到真空度：小于133Pa
5.工作室材料：优质不锈钢板（或冷扎板）
6.定时范围：0～9999min
7.电源电压：220V/50Hz·380V/50Hz

	22
	三用紫外分析仪
	1
	台
	1、电源：220V，50Hz                                
2、功率12W　                                       
3、紫外线波长：254nm、365nm                        
4、外形尺寸：270×200×250（mm）                    
5、滤色片：200×50（mm）                          
6、重量：1.5千克

	23
	实验室用循环水多用真空泵
	1
	台
	两抽头


